Zał. nr 2 –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa sprzętu i wyposażenia okulistycznego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. 
w Opatowie”.

Wyposażenie – poradnia okulistyczna

- Autokeratorefraktometr z keratometrią

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Zakres pomiaru sfery od -25,00D do +22,00D | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru cylindra od 0,00D do +10,00D | TAK, podać |  |
|  | Skoki pomiarowe: 0,01, 0,12, 0,25 | TAK, podać |  |
|  | Oś astygmatyzmu: pomiar kąta: od 0 do 180 stopni (pomiar co 1 stopień) | TAK, podać |  |
|  | Minimalna wielkość źrenicy 2,0 mm | TAK, podać |  |
|  | VD zakresy: 0mm, 12mm, 13,5mm, 14mm, 15,5mm, 16mm | TAK, podać |  |
|  | - Możliwość wykonania pomiaru: K1, K2, AVG | TAK, podać |  |
|  | - Zakres pomiaru keratometrii od 30,68D do 67,50D | TAK, podać |  |
|  | - Wbudowana termiczna drukarka | TAK, podać |  |
|  | - Zakres pomiaru PD: 50mm-86mm | TAK, podać |  |
|  | - Pomiar źrenicy i rogówki za pomocą manualnie regulowanych, graficznych bramek | TAK, podać |  |
|  | - Elektryczna regulacja podbródka (2 przyciski na podstawie aparatu) | TAK, podać |  |
|  | - Licznik ilości wykonanych badań umieszczony na ekranie | TAK, podać |  |
|  | - Przekątna wyświetlacza: 5,7 cali | TAK, podać |  |
|  | - Wyjście RS 232C | TAK, podać |  |

- Lampa szczelinowa typ H-S, 5powiększeń, wbudowany filtr żółty

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Mikroskop: | TAK, podać |  |
|  | Typ: Typu galilejskiego Zmiana powiększenia: Bęben obrót w 3 pozycjach (standardowy) Bęben obrót w 5 pozycjach (profesjonalny) Okular: 12.5X Kąt między okularem: 13º Całkowity wskaźnik powiększenia: 10X, 16X, 25X (standardowy) 6X, 10X, 16X, 25X, 40X (profesjonalny) Zakres ustawienia średnic: 52mm～78mm Ustawienie dioptrii: +6D Pole widzenia: 25X (Ø8.5mm), 16X (Ø 13.5mm), 10X (Ø 22mm) Standard 40X (Ø 5.5mm), 25X (Ø 8.5mm), 16X (Ø 13.5mm), 10X Ø (22mm), 6X (Ø 34.7mm) profesjonalny | TAK, podać |  |
| 2. | Podświetlenie szczeliny: | TAK, podać |  |
|  | Szerokość szczeliny: Zmienna w zakresie 0-14 mm (w przypadku 14 mm szczelina przybiera formę koła). Długość szczeliny: Zmienna w zakresie 0-14 mm Średnice apertury: Ø 14mm, Ø 10mm, Ø 5mm, Ø 3mm Ø 2mm, Ø 1mm, Ø 0.2mm Kąt szczeliny: 0˚-180˚ Inklinacja szczeliny 4-stopniowa: 5˚、10˚、15˚、20˚ Filtry: Filtr absorbujący ciepło, filtr ND, pozbawiony czerwonego, kobaltowy niebieski Lampa: 6V/20W Lampa halogenowa Podświetlenie: >50kl | TAK, podać |  |
| 3. | Podstawa: | TAK, podać |  |
|  | Przemieszczenie wzdłużne: 110 mm Przemieszczenie boczne 110 | TAK, podać |  |
| 4. | - Podkładka pod brodę: | TAK, podać |  |
|  | - Przemieszczenie pionowe: 80mm - Cel fiksacji Czerwona dioda LED | TAK, podać |  |
| 5. | - Moc: | TAK, podać |  |
|  | - Napięcie wejściowe 220V/110V～+10％ - Częstotliwość wejściowa 50Hz/60Hz - Zużycie mocy 30VA（max） | TAK, podać |  |
| 6. | - Światło na wyjściu: | TAK, podać |  |
|  | - Światło 6V - Fiksacja 3V | TAK, podać |  |
| 7. | - Wymiary i waga: | TAK, podać |  |
|  | - Wymiary: 770mm x 470mm x 570mm - Waga brutto 24Kg - Waga netto 16Kg | TAK, podać |  |
| 8. | - Lampa szczelinowa wyposażona w Tonometr Aplanacyjny. | TAK, podać |  |

3. Stolik elektryczny pod dwa urządzenia

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Wysokość regulowana elektrycznie: - wys. min. 710 mm, - wys. max. 910 mm - (tolerancja +/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 2. | Wymiary blatu: 800mm x 450mm | TAK, podać |  |
| 3. | Obciążenie maksymalne: 80 kg +/- 2 kg | TAK, podać |  |
| 4. | Stolik wyposażony jest standardowo w dwa gniazda 230V, umieszczone pod blatem, do zasilenia urządzeń stojących na stoliku | TAK, podać |  |
| 5. | Podstawa wyposażona w 4 kółka z hamulcem | TAK, podać |  |

4. Panel Optotypów LCD

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagania Warunek graniczny |  | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent / Firma: | Podać |  |  |  |  |
| 2 | Kraj: | Podać |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie typ | Podać |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji: 2012 | Tak-Podać |  |  |  |  |
| 5 | Kserokopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) i późniejszymi zmianami | TAK-Podać |  |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] | Podać |  |  |  |  |
| 7 | Masa [kg] | Podać |  |  |  |  |
| 8 | Zasilanie | Podać |  |  |  |  |
| 9 | Zastosowanie: wykonywanie kolorowej fotografii dna oka, ocena i dokumentowanie przebiegu leczenia | TAK |  |  |  |  |
| - CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA |  |  |  |  |  |
| 10 | Przekątna ekranu 22 cali |  | TAK – Podać |  |  |
| 11 | Zakres odległości projekcyjnej od 2 do 6m |  | TAK - Podać |  |  |
| 12 | Sterowanie za pomocą pilota |  | TAK - Podać |  |  |
| 13 | Możliwość odtwarzania dźwięku |  | TAK - Podać |  |  |
| 14 | Funkcja automatycznego wyłączania po ustalonym wcześniej przez użytkownika czasie |  | TAK-Podać |  |  |
| 15 | Możliwość instalacji nowych wersji oprogramowania |  | TAK |  |  |
| TESTY URZĄDZENIA |  |  |  |  |  |
| 16 | Testy kontrastowe |  | TAK |  |  |
| 17 | Optotypy literowe |  | TAK |  |  |
| 18 | Optotypy dziecięce (rysunki) |  | TAK |  |  |
| 19 | Optotypy cyfry |  | TAK |  |  |
| 20 | Haki (E) Snellena |  | TAK |  |  |
| 21 | Pierścienie Landolta |  | TAK |  |  |
| 22 | Test czerwono-zielony |  | TAK |  |  |
| 23 | Test astygmatyzmu |  | TAK |  |  |
| 24 | Punkt fiksacyjny |  | TAK |  |  |
| 25 | Test cylindra krzyżowego |  | TAK |  |  |
| 26 | Test solniczki |  | TAK |  |  |
| 27 | Testy kontrastowe |  | TAK |  |  |
| 28 | Test Amslera |  | TAK |  |  |
| 29 | Test Ishihara |  | TAK |  |  |
| 32 | Maski: pojedyncza, poziome, pionowe, podkreślenie |  | TAK |  |  |
| 33 | Maska czerwono-zielona |  | TAK |  |  |
| 34 | Test Wilczka |  | TAK |  |  |
| 35 | Test dla głuchoniemych |  | TAK |  |  |
| 36 | Test HOTV |  | TAK |  |  |
| 37 | Crowding bars |  | TAK |  |  |
| 38 | Testy kolorowe dla dzieci |  | TAK |  |  |
| 39 | Obrazki 3D |  | TAK |  |  |
| 40 | Schematy anatomiczne (np.: budowa oka, schorzenia) |  | TAK |  |  |

5. Kaseta szkieł okularowych duża

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Zakres szkieł sferycznych: - 39 par dla szkieł wklęsłych (-) oraz wypukłych (+) w zakresach: - - 0.25D do 6.00D w krokach co 0.25 - - 6.50D do 10.00D w krokach co 0.50 - - 11.00D do 14.00D w krokach co 1.00 - - 16.00D do 20.00D w krokach co 2.00 | TAK, podać |  |
| 2. | Zakres szkieł cylindrycznych: 20 par dla szkieł wklęsłych (-) i wypukłych (+) w zakresach: - 0.25D do 4.00D w krokach co 0.25 - 4.50D do 6.00D w krokach co 0.50 | TAK, podać |  |
| 3. | Zakres szkieł pryzmatycznych: 14 szkieł: 0.5(2) 1.0(2) 2.0(2) 3.0(2) 4.0(2) 5.0 6.0 8.0 10.0 | TAK, podać |  |
| 4. | Akcesoria 10 szkieł: Maddox, krzyż wygrawerowany na szkle, Pin hole (2), okluder, szczelina, czerwony filtr, zielony filtr, cylinder skrzyżowany z rączką, szkło o wartości 0,5D | TAK, podać |  |
| 5. | Wszystkie szkła w metalowych oprawach, nie ograniczających pola widzenia, oznaczonych kolorami: czerwonym i czarnym | TAK, podać |  |
| 6. | Cylindry wyraźnie zaznaczone kolorem oraz szlifem na szkle, dodatkowo oś cylindra ustawiona jest w osi uchwytu szkła, co podczas badania w ciemnym pomieszczeniu ułatwia prawidłowe zidentyfikowanie i ustawienie osi szkła cylindrycznego | TAK, podać |  |
| 7. | - Bogaty zakres szkieł umożliwia pełną diagnostykę | TAK, podać |  |

6. Oprawki okularowe próbne

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ciężar oprawki: 15-20g (w zależności od typu oprawki) | TAK, podać |  |
| 2 | Zakres regulacji PD: 20-80 mm | TAK, podać |  |
| 3 | Zakres rotacji szkieł: 0-180° | TAK, podać |  |
| 4 | Zakres nachylenia zauszników: +/-10° | TAK, podać |  |
| 5 | Zakres ustawienia Vertex Distance: +/-5mm | TAK, podać |  |
| 6 | Zakres regulacji wysokości noska: 0-15mm | TAK, podać |  |
| 7 | - Dodatkowo istnieje możliwość jednoczesnej instalacji 4 szkieł - próbnych. | TAK, podać |  |

7. Pachymetr rogówkowy

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Pomiar |  |  |
| 1. | - • Zakres - Zdolność sferyczna (odczyt S):  25D - Zdolność cylindryczna (odczyt C): 9.99D - Oś zdolności cylindrycznej (odczyt A): 0 do 180 stopni - Odczyt wzmocnienia (odczyt ADD): 0 do 9.99 D - Zdolność pryzmatyczna (odczyt P): 0 do 9.99  - • Kroki - Zdolność: 0.01/0.12/0.25 D - Pryzmat: 0.01/0.12/0.25  - • Tryby - Cylinder: + /  / – - Pryzmat: Współrzędne prostokątne/biegunowe - • Prędkość próbkowania: 0.035 sek. - • Długość fali pomiarowej: 660 nm - Średnica wiązki: 3 mm - • Średnica soczewki: 20 do 100 mm - • Typy soczewek: Okularowe, miękkie i twarde soczewki kontaktowe - • Liczby Abbego: 30 do 60 (przyrost o 5) - (30,35,40,45,50,55,60) | TAK, podać |  |
|  | Kontrola danych | TAK, podać |  |
| 2. | • Wyświetlacz Dwuwymiarowy wyświetlacz LCD z podświetleniem (typ znakowy) • Wyrównanie: Kursor krzyżykowy (Pogrubia się w chwili wyrównania soczewki) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary fizyczne i wymagania elektryczne | TAK, podać |  |
| 3. | • Wymiary: 200 (S) x 260 (G) x 436 (W) mm [7.9 (S) x 10.2 (G) x 17.2 (G) cali] • Waga: ok. 5.0 Kg (11.0 funtów) • Główne napięcia zasilania: 100 do 240 V AC (regulowane automatycznie) • Zużycie energii 35 VA • Częstotliwość: 50/60 Hz | TAK, podać |  |

8. Pupilometr elektroniczny

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Zakres pomiaru: 45- 82mm | TAK, podać |  |
| 2. | Rozdzielczość: 0,5mm | TAK, podać |  |
| 3. | Odległość robocza: od 30cm | TAK, podać |  |
| 4. | Automatyczny wyłącznik: 1 min | TAK, podać |  |
| 5. | Pomiar obuoczny oraz jednooczny | TAK, podać |  |

9. Tonometr bezkontaktowy

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Zakres pomiaru ciśnienia śródocznego: 0 - 60 mmHg (0 - 8hPa) | TAK, podać |  |
| 2. | Dokładność pomiaru: 0.1 mmHg | TAK, podać |  |
| 3. | Tonometr - jednostka główna: |  |  |
| 4. | Wymiary W/S/D: 460 (W) x 300 (S) x 480 (H) mm | TAK, podać |  |
| 5. | Waga: ok. 18 kg | TAK, podać |  |
| 6. | Napięcie zasilania: Napięcie 100 VAC - 240 VAC Częstotliwość 50/60 Hz | TAK, podać |  |
| 7. | Pobór mocy: max 45VA | TAK, podać |  |
| 8. | - Zasilanie: DC 12V 5A | TAK, podać |  |
| 9. | - Zasilacz : Zewnętrzny, medyczny - INPUT: 100-240V ~1,5A - OUTPUT: 12V ⎓5A | TAK, podać |  |
| 10. | - Drukarka: Wbudowana, termiczna | TAK, podać |  |
| 11. | - Wyświetlacz: 7”, dotykowy, kolorowy LCD | TAK, podać |  |
| 12. | - Zakres regulacji podbródka: 69 mm | TAK, podać |  |
| 13. | - Zakres regulacji sekcji ruchomej: - 85 mm (oś X ); 40 mm (oś Y ); 50 mm (oś Z ) | TAK, podać |  |
| 14. | - Podbródek: Regulowany elektrycznie (góra/dół) | TAK, podać |  |
| 15. | - Zakres pomiaru PD: 50mm-86mm | TAK, podać |  |
| 16. | - Pamięć urządzenia: Wewnętrzna pamięć flash | TAK, podać |  |
| 17. | - Karta SD | TAK, podać |  |
| 18. | - Baza danych: Pojemność: do 4000 pacjentów x 100 badań x 3 pomiary (dla każdego oka) | TAK, podać |  |

10. Dioptromierz lunetowy

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagania Warunek graniczny | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent / Firma: | Podać |  |
| 2 | Kraj: | Podać |  |
| 3 | Urządzenie typ | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji: 2013 | Podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] | Podać |  |
| 7 | Masa [kg] | Podać |  |
| 8 | Zasilanie | Podać |  |
| CHARAKTERYSTYKA |  |  |  |
| 1 | Zakres pomiaru sfer -25D do +25D | TAK, podać |  |
| 2 | Zakres pomiaru cylindra od - 9,99D do +9,99D | TAK, podać |  |
| 3 | Zakres pomiarowy osi 0-180 stopni | TAK, podać |  |
| 4 | Zakres pomiarowy addycji od 0 do 9,99D | TAK, podać |  |
| 5 | Zakres pomiarowy pryzmatów od 0 do 9,99 | TAK, podać |  |
| 6 | Typy mierzonych soczewek: Soczewki okularowe, Miękkie i twarde soczewki kontaktowe, | TAK, podać |  |
| 7 | Liczby Abbego 30,35,40,45,50,55,60 | TAK, podać |  |
| 8 | Skoki pomiarowe mocy: 0,01, 0,12, 0,25 D | TAK, podać |  |
| 9 | Skoki pomiarowe pryzmatów: 0,01, 0,12, 0,25 | TAK, podać |  |
| 10 | Średnica mierzonej soczewki 20-100mm | TAK, podać |  |
| 11 | Tryb cylindrów: +,-, + | TAK, podać |  |
| 12 | Prędkość próbkowania nie większa niż 0,035s | TAK, podać |  |
| 13 | Średnica wiązki pomiarowej 3mm | TAK, podać |  |
| 14 | Trzy markery do znaczenia soczewki | TAK, podać |  |
| 15 | Wymienny nosek na soczewki kontaktowe | TAK, podać |  |
| 16 | Wyświetlacz LCD prezentujące parametry soczewki z możliwością regulacji kontrastu. | TAK, podać |  |
| 17 | Tryb pracy do wyboru: ręczny wybór rodzaju soczewki oraz automatyczne wykrywanie rodzaju soczewki | TAK, podać |  |
| 18 | Funkcja automatycznej oszczędności energii przy bezczynności urządzenia powyżej 10min. | TAK, podać |  |

11. Synoptofor

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Moduł Haidingera ( tylko model 2001 ) - ( min. 50-150 obrotów na minutę ) | TAK, podać |  |
| 2. | Ręczna i automatyczna regulacja migania światła | TAK, podać |  |
| 3. | Automatyczne miganie 30 – 350x/min | TAK, podać |  |
| 4. | Ruch horyzontalny ramion ( niezależnie ) - zew. 40º/70Δ - wew. 50º/100Δ, skok: +/- 1º/2Δ | TAK, podać |  |
| 5. | Ruch vertikalny ramion ( niezależnie ) - kat do góry 30Δ - kat do dołu 30Δ | TAK, podać |  |
| 6. | - zgodnie z wskazówkami zegara 20Δ - przeciwnie do wskazówek zegara 20Δ - skok +/- 1Δ | TAK, podać |  |
| 7. | Oświetlenie slajdów ( żarówka 6V) | TAK, podać |  |
| 8. | Powidoki ( dwa źródła światła o wysokiej częstotliwości zawierające żarówkę 12V i soczewką skupiającą ) | TAK, podać |  |
| 9. | Regulacja PD ( 45 – 75 mm ) | TAK, podać |  |
| 10. | Regulacja podpory brody ( 71 – 133 mm ) | TAK, podać |  |
| 11. | Slajdy ( różne typy ) - min. 12 par | TAK, podać |  |
| 12. | Wymiary aparatu: 320/290/320 mm | TAK, podać |  |
| 13. | Waga 19,3 kg | TAK, podać |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, podać |  |

12. 3-lustro Goldmana

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Kąt luster 60°/66°/76° | TAK, podać |  |
| 2. | Powiększenie obrazu 1,06 x | TAK, podać |  |
| 3. | - Powierzchnia kontaktu: - 15 mm (bez kołnierza) - 18 mm ( z kołnierzem) | TAK, podać |  |
| 4. | Plamka lasera 0,94 x | TAK, podać |  |

13. Zestaw Oftalmoskop

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Oftalmoskop | TAK, podać |  |
| 1. | Zakres regulacji od +44 do -45D (co 1D w pełnym zakresie pracy wziernika) 1,5x | TAK, podać |  |
| 2. | - 6 wiązek diagnostycznych | TAK, podać |  |
| 3. | Przysłony: - WIDE ANGLE (duży otwór) - INTERMEDIATE (średni otwór) - MACULAR (mały otwór) - SLIT (szczelina) - WIDE ANGLE on RED FREE (szerokokątna na bazie filtra) - FIXATION CROSS on RED FREE (fiksacyjna na bazie filtra) | TAK, podać |  |
| 4. | Filtr: RED FREE | TAK, podać |  |
| 5. | Oświetlenie ksenonowe | TAK, podać |  |
|  | - Skiaskop | TAK, podać |  |
| 6. | Plamkowy lub szczelinowy | TAK, podać |  |
| 7. | Najjaśniejsze oferowane oświetlenie halogenowe - do 600 luxów | TAK, podać |  |
| 8. | - 2 przysłony pozwalające optymalizować jasność światła i - rozdzielczość odbicia siatkówkowego: - - średnica 4.0mm - szybka ocena, np. u dzieci - - średnica 1.7mm - precyzyjna refrakcj - (wyeliminowane rozbłyski światła) - Wygodny dostęp do przełącznika przysłon | TAK, podać |  |
| 9. | - Nowy 'magnetyczny' mechanizm regulacji rotacji i zbieżności - (wyostrzenia strumienia światła) | TAK, podać |  |
| 10. | - Pełna rotacja szczeliny (360 stopni) w celu jej łatwego i - precyzyjnego ustawienia dla określenia kąta | TAK, podać |  |
| 11. | - Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe | TAK, podać |  |
|  | - Oftalmoskop + Skiaskop |  |  |
| 12. | - W skład zestawu wchodzi: - - oftalmoskop - - skiaskop plamkowy lub szczelinowy - - podwójne etui - - dodatkowa żarówka do oftalmoskopu - - dodatkowa żarówka do skiaskopu | TAK, podać |  |

14. Perymetr komputerowy

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Promień czaszy pomiarowej: 30cm | TAK, podać |  |
| 2. | Zakres pomiarowy: +/-50º | TAK, podać |  |
| 3. | Fiksatory: • Centralny • Odchylony o 30º od centrum w teście dla kierowców (badane jest pole 160º) • Krzyżowy (dla ubytku w centrum pola widzenia) | TAK, podać |  |
| 4. | Oświetlenie czaszy: Diodowe: • 31,5Asb (10 cd/m2) dla bodźca białego • 315Asb (100 cd/m2) dla bodźca żółtego | TAK, podać |  |
| 5. | Bodziec: • Rozmiar Goldman I, II, III, IV, V • Kolor: biały, niebieski, czerwony, zielony • Jasność maksymalna 10000Asb • źródło LED • Wbudowany system kontroli jasności | TAK, podać |  |
| 6. | Kontrola fiksacji: • Cyfrowe śledzenie oka • Kontrola fiksacji metodą Hejli-Krakau | TAK, podać |  |
| 7. | - Podbródek: - • Regulowany elektrycznie w dwóch osiach - • Regulacja z poziomu oprogramowania, lub na obudowie urządzenia | TAK, podać |  |
| 8. | - Wbudowany komputer PC: - System operacyjny Windows, Flash Disc 2GB | TAK, podać |  |
| 9. | - Strategie: - 2 Zone, 3 Zone, Quantify Defect, Screening, Neurological, Fast - Threshold, Threshold, Fastscan, Binocular, Fast Threshold - Blue on Yellow, Threshold Blue on Yellow | TAK, podać |  |
| 10. | - Testy standardowe: - Centrum 22º, centrum 30º, Driving, Full, Glaucoma, Macula, - Wide, Peripheral | TAK, podać |  |
| 11. | - Testy kinetyczne: - Dedykowana strategia (bodziec o stałej wielkości, jasności i - szybkości przemieszcza się w kierunku od obwodu do centrum - czaszy, test jest powtarzany ze zmienną wielkością i jasnością co pozwala na określenie izopter) | TAK, podać |  |

15. Soczewka 4-lustro High Mag seria „G”, z rączką VG4HMHAN2

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Kąt luster 4 x 64° | TAK, podać |  |
| 2. | Powiększenie obrazu 1,5x | TAK, podać |  |
| 3. | - Plamka lasera: 0,67x | TAK, podać |  |
| 4. | Powierzchnia kontaktu: 8,4 mm | TAK, podać |  |

16. Unit okulistyczny

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Blat przesuwny na dwa urządzenia | TAK, podać |  |
| 2. | Przyciski sterowania umieszczone w korpusie głównym unitu | TAK, podać |  |
| 3. | - System automatycznego wyłączania lampy szczelinowej - zapobiega jej nadmiernemu zużyciu | TAK, podać |  |
| 4. | Fotel uchylny | TAK, podać |  |
| 5. | - Standardowe wyposażenie unitu stanowią: - - półka pod rzutnik, - - prowadnice ramienia foroptera oraz uchwytu pod - oftalmoskop | TAK, podać |  |
| 6. | Ramię foroptera | TAK, podać |  |
| 7. | - Wysokość blatu od podłogi: 870 mm | TAK, podać |  |
| 8. | Wymiary blatu przesuwnego: 880 mm x 450 mm | TAK, podać |  |
| 9. | Wymiary unitu: - szerokość:1160 mm - głębokość: 1650 mm - wysokość: 1810 mm | TAK, podać |  |
| 10. | Ruch fotela góra/dół 150 mm | TAK, podać |  |
| 11. | Wysokość fotela od podłogi: 560mm - 710mm (max) | TAK, podać |  |

17. Forporter automatyczny

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Zakres pomiarowy | TAK, podać |  |
| 1. | Moc sferyczna -29.00 ~ +26.75 D (KROK 0.12 / 0.25 D / 1.00 D / 2.00 D / 3.00 D ) Moc cylindra 0.00 ~ ±8.75 D (KROK 0.25 D / 1.00 D / 2.00 / 3.00 D ) Oś cylindra 0 ~ 180° (KROK 1° / 5° / 15° ) PD 48 do 80 mm (do dali), 50 do 74 mm (do bliży) Pryzmat 0 do 20 (KROK 0.1 /0.5 /2.0 ) | TAK, podać |  |
|  | - Głowica refraktora | TAK, podać |  |
| 2. | Soczewki pomocnicze Okludator, Otwór przelotowy (Ø 2 mm), Filtr czerwono-zielony, Filtr polaryzacyjny, Stała soczewka krzyżowa (±0,50 D), Czerwona pałeczka Maddoxa, Pryzmat dysocjacyjny (3, 6, 10 ) Cylinder krzyżowy ±0.25D, ±0.50D, ±0.25D auto Retinoskopia +1.50 D (67 cm), +2.00 D (50 cm) Pole widzenia 40° (VD=12 mm), 39° (VD=14 mm) Regulacja poziomu ±2.5° Ustawienie PD jednoocznie/obuocznie | TAK, podać |  |
|  | - Widzenie do bliży | TAK, podać |  |
| 3. | Odległość robocza 35 do 70 cm (KROK 5 cm ) Podświetlenie wykresów punktów do bliży LED | TAK, podać |  |
|  | - Projektor wykresów | TAK, podać |  |
| 4. | Czas zmiany wykresu 0.2 sek Powiększenie wykresu 30x Różne wykresy 42 Odległość projekcji 2.5 do 8 m Typ podświetlenia LED | TAK, podać |  |
|  | Wymiary i wymagania elektryczne | TAK, podać |  |
| 5. | Głowica foroptera Wymiary szxgłxwys 410 x 65 x 320 mm Waga ok. 4,0 kg Uchwyt ramienia foroptera Ø 21 mm ±0.5 mm Sterownik: Wyświetlacz Kolorowy panel dotykowy TFT-LCD 10,4" Drukarka Wbudowana termiczna Wymiary szxgłxwys 230 x 235 x 65 mm Waga ok. 3,3 kg Parametry wejścia AC 110~220V (±10%) Pobór mocy 220-270 VA Wymiary projektora:szxgłxwys 202 x 364 x 172 mm Waga ok. 4,7 kg Parametry wejścia AC 100~240V Pobór mocy 60 A | TAK, podać |  |

18. Stołeczek na stopkach

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siedzisko okrągłe, czarne | TAK, podać |  |
| 2. | - Pneumatyczna regulacja wysokości taboretu | TAK, podać |  |
| 3. | Chromowana podstawa Wyposażona w 5 stałych nóżek | TAK, podać |  |
| 4. | Średnica podstawy 50cm | TAK, podać |  |
| 5. | Średnica siedziska 34,5 cm | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość: Siłownik niższy: min. 44 cm – max 62 cm Siłownik wyższy: min. 53 cm – max 71 cm | TAK, podać |  |

19. Stołeczek na kółkach

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siedzisko z pół-oparciem | TAK, podać |  |
| 2. | - Pneumatyczna regulacja wysokości | TAK, podać |  |
| 3. | Chromowana podstawa jezdna z 5-cioma kółkami | TAK, podać |  |
| 4. | Kolor siedziska: czarny | TAK, podać |  |
| 5. | Średnica podstawy 50cm | TAK, podać |  |
| 5. | Szerokość siedziska 34 cm |  |  |
| 6. | Wysokość: Siłownik niższy: min. 46 cm – max 64 cm Siłownik wyższy: min. 55 cm – max 73 cm | TAK, podać |  |

20. Test stereoskopowy MOTYL

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Umożliwia łatwe do skontrolowania badanie głębi widzenia - stereoskopowego u pacjentów w dowolnym wieku. Jego celem - jest pomiar minutowy obuocznego wykrywania różnic w - odległości obiektów od obserwatora. | TAK, podać |  |
| 2. | Test w zestawie posiada okulary. | TAK, podać |  |

21. Tabliczka do bliży

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Specjalna, dwustronna tablica do wyznaczania ostrości wzroku - do bliży, przeznaczona do stosowania w oświetleniu - naturalnym. - Wymiary strony: 150 x 210 mm. | TAK, podać |  |
| 2. | Rodzaje optotypów: litery cyfry haki tekst | TAK, podać |  |

22. Soczewka

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Kąt luster 74°/89° | TAK, podać |  |
| 2. | Powiększenie obrazu 0,76 x | TAK, podać |  |
| 3. | - Odległość robocza 7 mm | TAK, podać |  |
| 4. | Plamka lasera 1,32 x | TAK, podać |  |

23. Biometr optyczny

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Wymiary zewnętrzne - (wys. x szer. x gł.) [mm] - 300(W) x 490(D) x 450(H)mm | TAK, podać |  |
| 2. | Masa [kg] Ok. 24kg | TAK, podać |  |
| 3. | - Zasilanie 100 - 240VAC, 50/60Hz | TAK, podać |  |
| 4. | Monitor regulowany, dotykowy TFT LCD kolorowy, 10.4” | TAK, podać |  |
| 5. | - System samodzielny, nie oparty na zewnętrznym - komputerze PC | TAK, podać |  |
| 6. | Pomiar parametrów Możliwość pomiaru następujących parametrów: długość gałki ocznej, głębokość komory, grubość soczewki, pachymetria, keratometria, topografia, wielkość źrenicy, White to White | TAK, podać |  |
| 7. | - Wbudowana drukarka termiczna | TAK, podać |  |
| 8. | Zakres i metoda pomiarowa mocy rogówki - zakres: 5,0-11,0 mm - metoda: PLACIDO ring | TAK, podać |  |
| 9. | Zakres i metoda pomiarowa wielkości źrenicy - zakres: 1,5-13,0 mm - metoda: analiza wideo | TAK, podać |  |
| 10. | Zakres pomiarowy długości gałki: - długość gałki ocznej 14 ~ 40 mm (0.01 mm) | TAK, podać |  |
| 11. | Zakres pomiarowy grubości soczewki: - grubość soczewki 0.5 ~ 6.0 mm (0.01 mm) | TAK, podać |  |
| 12. | Zakres pomiarowy White to White: - W to W: 7,0-16,0 mm | TAK, podać |  |
| 13. | Zakres pomiarowy głębokości komory - głębokość komory: 1,5-7,0 mm | TAK, podać |  |
| 14. | Zakres pomiarowy grubości soczewki: - grubość soczewki: 0,5-6,0mm | TAK, podać |  |
| 15. | Pomiar gęstej-dojrzałej zaćmy poprzez możliwość podłączenia głowicy USG, za pomocą Bluetooth | TAK, podać |  |
| 16. | Formuły kalkulacyjne: SRK II, SRK-T, Holladay, Hoffer Q, HAIGIS optimized formula. HAIGIS standard formula Showa | TAK, podać |  |
| 17. | Dodatkowe formuły kalkulacyjne: Shamas PL / Double K SRK/T / OKULIX (RT) / EASY IOL (RT) | TAK, podać |  |
| 18. | Naprowadzanie i wyzwalanie pomiarów. Manualne i automatyczne. | TAK, podać |  |
| 19. | Manualne naprowadzanie Manualne naprowadzanie i wyzwalanie za pomocą joysticka oraz systemu przycisków (góra-dół, lewo-prawo) znajdujących się na ekranie | TAK, podać |  |
| 20. | Wydruk kalkulacji soczewki Możliwość wydruku 1,2, 3 lub 4 przykładów kalkulacji soczewki | TAK, podać |  |
| 21. | Regulacja podbródka Za pomocą 2 przycisków góra-dół znajdujących się na podstawie aparatu | TAK, podać |  |
| 22. | Przycisk PACKING umożliwiający automatyczne ustawienie aparatu do pozycji transportowej (obniżona maksymalnie i wycentrowana głowica aparatu | TAK, podać |  |