Załącznik nr 4 do zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż histeroskopu operacyjnego

wraz z oprzyrządowaniem do Szpitala Św. Leona sp. z o.o.

w Opatowie

- Histeroskop operacyjny  – 1 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka histeroskopowa, kąt patrzenia 12°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 1 szt. | TAK Oznakowanie kodem QR lub Data Matrix: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm (±5 mm) - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Zestaw elementu pracującego resektoskopu bipolarnego wykorzystującego technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, bierny, kompatybilny z dwubiegunowymi elektrodami bipolarnymi, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki, zestaw zawiera: elektroda pętlowa tnąca bipolarna, dwubiegunowa (2 szt.), elektroda tnąca bipolarna typu pointed, dwubiegunowa (1 szt.), elektroda koagulacyjna bipolarna typu HALF MOON, dwubiegunowa (1 szt.), tubus plastikowy do sterylizacji i przechowywania elektrod (1 szt.) - 1 zestaw | TAK |  |
| 4 | Płaszcz resektoskopu, obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z szybkim mocowaniem pomiędzy płaszczami na tzw. "klik" lub obrotowe, przyłącza napływu i odpływu zintegrowane z płaszczem zewnętrznym wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne kraniki, płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie - 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 26 Fr. - 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Przewód bipolarny do resektoskopu – 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Światłowód śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±5 mm) - 1 szt. | TAK |  |
| 9 | Okres gwarancji: 24 miesiące | TAK |  |

Potwierdzam zgodność merytoryczną i ilościową przedmiotu zamówienia

….........................................................

(miejscowość, data)

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy:

…........................................................

(podpis Wykonawcy)