SL/22/ZP/2020

Zał. nr 2a –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 
dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

(zadanie nr 1)

Urządzenie do fumigacji / 1 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru powierzchni do 1000m3 przy 1 ml/m3 | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w regulator wielkości cząsteczek od 5 do 20 mikronów umożliwiające przeprowadzenie dezynfekcji suchej mgły oraz dezynfekcji mokrej. | TAK |  |
|  | Ustawienie powierzchni dezynfekcji za pomocą pokrętła obrotowego | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w silnik obracający całym urządzenie 360 stopni zapewniając pełne zamgławianie pomieszczeń | TAK |  |
|  | Waga maksymalnie 6,5kg | TAK |  |
|  | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie. | TAK |  |
|  | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające deklarację zgodności CE zgodna z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE zgodna z dyrektywą 93/42/EEC na środek dezynfekcyjny | TAK |  |
|  | Kompatybilny ze środkiem nadtlenek wodoru 7% bez dodatku srebra | TAK |  |

SL/22/ZP/2020

Zał. nr 2b –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 
dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

(zadanie nr 2)

Aparat do terapii ozonem / 1 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie: 230V~ 50Hz | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy: 100 W | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo: klasa I | TAK |  |
|  | Zakres stężeń ozonu: 5 - 70 μg/ml | TAK |  |
|  | Ciśnienie minimalne (podciśnienie): -0,2 bar | TAK |  |
|  | Ciśnienie maksymalne: 0,6 bar | TAK |  |
|  | Przepływ mały (podczas zabiegów): min. 25 / max 30 litrów/h | TAK |  |
|  | Przepływ duży (podczas płukania aparatu tlenem): 150 litrów/h (+/-5%) | TAK |  |
|  | Wymiary aparatu: 500 x 450 x 200 mm (+/-20mm) | TAK |  |
|  | Ciężar: max 20 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: | TAK |  |
|  | Linia do wstrzykiwań z kranikiem min. 4 szt. | TAK |  |
|  | Rękaw foliowy (ozonowy) min. 2 szt. | TAK |  |
|  | Filtr bakteryjny 0.45m min. 4 szt. | TAK |  |
|  | Jednodrożny kranik min. 4 szt. | TAK |  |
|  | Butelka szklana do ozonowania krwi z kompletem linii | TAK |  |
|  | Luer męski | TAK |  |
|  | Luer żeński | TAK |  |
|  | Uszczelki typu O-ring Luerów (kpl.) | TAK |  |
|  | Przewód pneumatyczny | TAK |  |
|  | Przewód elektryczny | TAK |  |
|  | Reduktor tlenowy | TAK |  |
|  | Mobilny wózek, przystosowany do butli z tlenem medycznym o pojemności 10 litrów (butla nie wchodzi w skład wyposażenia) oraz do koncentratora tlenu. | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia urządzenia w koncentrator tlenu. | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia urządzenia w zestaw do ozonowania wody destylowanej – spray ozonowy. | TAK |  |

SL/22/ZP/2020

Zał. nr 2c –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 
dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

(zadanie nr 3)

- Aparat EKG z wózkiem – 1 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat 12-kanałowy | TAK |  |
|  | Ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 12 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | TAK |  |
|  | Wymiar ekranu min. 5,5” | TAK |  |
|  | Wymiary aparatu [mm] (podać) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu (punkty 640 x 480) | TAK |  |
|  | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
|  | Waga: <6 kg (z wbudowanym akumulatorem) | TAK |  |
|  | Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz | TAK |  |
|  | Szerokość papieru 210 mm | TAK |  |
|  | Rodzaj papieru: rolka, składany, faxowy | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK |  |
|  | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12, 2x6 + 1, 4x3 + 2, | TAK |  |
|  | Rejestracja w trybie automatycznym: czas synchro | TAK |  |
|  | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | TAK |  |
|  | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s),splines | TAK |  |
|  | Filtr autodaptacyjny | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |
|  | Baza danych minimum 250 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Profil automatyczny | TAK |  |
|  | Profil manualny | TAK |  |
|  | Nieograniczona liczba własnych profili użytkownika | TAK |  |
|  | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu zapisów EKG bez drukowania z pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | TAK |  |
|  | Współpraca z platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrie, holter EKG, holter RR. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, 49 parametrów) | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniego wydruku ze zwykłej drukarki laserowej | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 2000 Hz | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do archiwizacji, analizy, interpretacji oraz pracy online | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek tego samego producenta co aparat umożliwiający przykręcenie aparatu | TAK |  |

- Ssak elektryczny – 12 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |
|  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 kPa | TAK podać |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min i nie większa niż 33 l/min. | TAK podać |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK podać |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK podać |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |
|  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |
|  | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED |  |  |
|  | Cicha praca (do 37 dB). | TAK |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra. | TAK podać |  |
|  | 2x zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK |  |
|  | Przełącznik zmieniający stosowany zbiornik na wydzielinę | TAK |  |
|  | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek | TAK podać |  |
|  | Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. | TAK podać |  |
|  | Metalowy uchwyt na dren. | TAK |  |
|  | Dren silikonowy do pacjenta – min. 2 m | TAK |  |
|  | Waga urządzenia z wózkiem do 18 kg | TAK |  |
|  | Klasa IIa, typ CF | TAK |  |

- Ssak próżniowy / 5 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płynna regulacja ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do -1,0 bar. | TAK |  |
|  | Korpus regulatora wykonany z aluminium anodowanego. Nie dopuszcza się korpusów wykonanych z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Zawór szybkiego zamykania. | TAK |  |
|  | Wakuometr wskazujący z podziałką w 2 jednostkach: bar i mmHg. | TAK |  |
|  | Przyłącze z gwintem 3/8” do mocowania pojemnika zabezpieczającego lub tulei. | TAK |  |
|  | Pojemnik zabezpieczający z poliwęglanu o pojemności 250ml z zaworem przeciwprzelewowym. Przyłącze 3/8”. | TAK |  |
|  | Wtyk AGA | TAK |  |

- Defibrylator kliniczny / 1 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne | X |  |
|  | Aparat z pełniący funkcję defibrylatora z opcją monitorowania pacjenta (kardiomonitora) polską wersją językową – oprogramowanie, komunikaty wyświetlane na ekranie | Tak |  |
|  | Komunikacja użytkownika z urządzeniem w języku polskim |  |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorem poniżej 7 kg z wyłączeniem łyżek i pozostałych podzespołów. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w intuicyjne pokrętło do nawigacji, wyboru trybu pracy | Tak |  |
|  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP33wg IEC529) | Tak |  |
|  | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania defibrylatora (nie wymagający od użytkownika włączania urządzenia), możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego / możliwość wydruku raportu za pomocą wewnętrznej drukarki defibrylatora. | Tak |  |
|  | Zasilanie | X |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub równoważny, czas pracy: min. 5 godz. ciągłego monitorowania EKG lub min. 200 defibrylacji z energią 200 J | Tak |  |
|  | Dwa gniazda akumulatorów: możliwość wymiany akumulatora bez przerywania pracy urządzenia (na zasilaniu akumulatorowym oraz na zasilaniu sieciowym) | Tak / Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zasilanie sieciowe – moduł zasilacza 230V 50 Hz z funkcją ładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze lub panelu czołowym | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności max. 5 godzin | Tak |  |
|  | Defibrylacja manualna | X |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna AED | Tak |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii 1-360J | Tak |  |
|  | Min. 23 dostępne poziomy energii defibrylacji | Tak |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤. 8 sekund | Tak |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | Tak |  |
|  | Tryb AED | X |  |
|  | Automatyczna analiza rytmu serca po naklejeniu elektrod defibrylacyjnych | Tak |  |
|  | Poziom energii wstrząsu od 1 do 360J | Tak |  |
|  | Praca w cyklu analiza/ defibrylacja / uciskanie klatki piersiowej – zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu BLS/AED | Tak |  |
|  | Komendy głosowe i komunikaty na ekranie prowadzące przez protokół RKO | Tak |  |
|  | Metronom częstości uciśnięć klatki piersiowej (sygnały akustyczne i wizualne wyświetlane na ekranie defibrylatora) | Tak |  |
|  | Możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min. w przedziale od: 1 do 360 J i na min. 23 poziomach energii defibrylacji |  |  |
|  | Moduł EKG | X |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 1-300 /min. | Tak |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG min. Na pięciu poziomach: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV | Tak |  |
|  | Wykrywanie elektrostymulatora | Tak |  |
|  | Tłumienie sygnału współbieżnego 90 dB lub więcej | Tak |  |
|  | Moduł stymulatora | X |  |
|  | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak |  |
|  | Częstość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | Tak |  |
|  | Szerokość impulsu stymulatora min. 40 msek. | Tak |  |
|  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA | Tak |  |
|  | Pomiar oddechu | X |  |
|  | Zakres min. od 2 do 120 oddechów/min, rozdzielczość min. 1 oddech/s | Tak |  |
|  | Nadzór bezdechu: min. od 10 do 60 s. | Tak |  |
|  | Moduł pulsoksymetrii SpO2 | X |  |
|  | Pomiar SpO2 w technologii Nellcor lub Massimo | Ta |  |
|  | Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min. 20-300/min | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu 20 do 250/min +/-3 cyfry Dokładność saturacji SpO2 70 do 100% +/-2 cyfry, noworodki +/-3 cyfry | Tak |  |
|  | Zakres perfuzji 0,03 do 20% | Tak |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie | Tak |  |
|  | Czujnik wielorazowy typu klips w komplecie | Tak |  |
|  | Alarmy | X |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych | Tak |  |
|  | Możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie od 30 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie górnych i dolnych progów alarmowych monitorowanych parametrów życiowych | Tak |  |
|  | Rejestracja | X |  |
|  | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 8 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 800x600 pixeli | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie min. 4 kanałów dynamicznych | Tak |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm z możliwością wydruku min. 3 kanałów | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca archiwizację danych numerycznych i graficznych min. 100 pacjentów lub min. 250 zdarzeń EKG z możliwością transferu danych do komputera. | Tak |  |

SL/22/ZP/2020

Zał. nr 2d –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 
dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

(zadanie nr 4)

- Łóżko szpitalne o regulowanej wysokości i barierki 90x200 / 8 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko elektryczne, zasilanie 230V~ 50/60Hz Stopień ochrony przed wpływem środowiska min. IP-X4. Przewód zasilający skręcany | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm | TAK |  |
|  | Całkowita długość łóżka maksymalnie 2160 mm | TAK |  |
|  | Wewnętrzna długość leża (pomiędzy szczytami) 2000 mm ± 20 mm | TAK |  |
|  | Wewnętrzna szerokość leża (pomiędzy poręczami) 900 mm ± 20 mm | TAK |  |
|  | Wydłużenie leża min. 250 mm | TAK |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur | TAK |  |
|  | Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji | TAK |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej lub kolumnowej | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |
|  | Leże bez ramy zewnętrznej | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |
|  | Najniższa pozioma wysokość leża od podłogi 400 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi 850 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego 16o ± 3°. Nie dopuszcza się innych rozwiązań, gdyż jest to funkcja antyszokowa, ratująca życie. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego 17o ± 3°. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz segmentu uda do 40o ± 3° | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 40o ± 3° | TAK |  |
|  | System autoregresji min. 160 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 160 mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu | TAK |  |
|  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża | TAK |  |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych | TAK |  |
|  | Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego (np. Rastomat) | TAK |  |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK |  |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |
|  | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane przy użyciu jednej ręki. | TAK |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. | TAK |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) | TAK |  |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 240 kg | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości min. 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - materac wypełniający przedłużenie leża – 1 szt. - poręcze boczne tworzywowe, dzielone – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (na wezwanie) | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Sprzęt pochodzący z produkcji seryjnej niemodyfikowany do celów postępowania przetargowego | TAK |  |

- Łóżko szpitalne o regulowanej wysokości i barierki 120x200 / 2 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość łóżka z krążkami odbojowymi 960 – 980 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 1020 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1020 mm | TAK |  |
|  | Długość łóżka z krążkami odbojowymi 2160 – 2180 mm | TAK |  |
|  | Wysokość leża od podłogi: 450 – 500 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK |  |
|  | Łóżko z ramą zewnętrzną, wewnątrz której znajdują się segmenty leża | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, w tym trzy segmenty ruchome | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione metalową siatką, pokrytą lakierem proszkowym z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK |  |
|  | Siatka w segmentach leża odejmowana | TAK |  |
|  | Płynna, ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 0O do min. 70O | TAK |  |
|  | Płynna, ręczna regulacja sekcji uda za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 0O do min. 30O | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
|  | Dźwignie regulacyjne segmentów oparcia pleców i uda dostępne z obu stron łóżka, umieszczone pod ramą leża (dwie osobne dźwignie). Nie dopuszcza się łóżka z jedną dźwignią regulacyjną służącą do regulacji obu segmentów, aby uniknąć pomyłek podczas dokonywania regulacji dla wymaganego segmentu | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min.125 mm z czego 2 z blokadą jazdy i obrotu | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania woreczków (po 2 szt. na jedną stronę) | TAK |  |
|  | Możliwość montażu na ramie łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki od strony głowy i nóg pacjenta, uchwytu rąk, podwójnej ramy wyciągowej, wieszaków na kaczkę i basen | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie łóżka min. 200 kg | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Poręcze wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża. Poręcze montowane w tulejach z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem. Montaż i demontaż poręczy bez użycia jakichkolwiek pokręteł, narzędzi. Poręcze zapewniające możliwość przekładania ich pomiędzy łóżkami bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, pokręteł, śrub, wsuwane do gniazd pod ramą leża - rama wyciągowa (ortopedyczna) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

- Łóżko szpitalne elektryczne / 2 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko elektryczne, zasilanie 230V~ 50/60Hz Stopień ochrony przed wpływem środowiska min. IP-X4. Przewód zasilający skręcany | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm | TAK |  |
|  | Całkowita długość łóżka maksymalnie 2160 mm | TAK |  |
|  | Wewnętrzna długość leża (pomiędzy szczytami) 2000 mm ± 20 mm | TAK |  |
|  | Wewnętrzna szerokość leża (pomiędzy poręczami) 900 mm ± 20 mm | TAK |  |
|  | Wydłużenie leża min. 250 mm | TAK |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur | TAK |  |
|  | Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji | TAK |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej lub kolumnowej | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |
|  | Leże bez ramy zewnętrznej | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |
|  | Najniższa pozioma wysokość leża od podłogi 400 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi 850 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego 16o ± 3°. Nie dopuszcza się innych rozwiązań, gdyż jest to funkcja antyszokowa, ratująca życie. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego 17o ± 3°. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70o ± 3° oraz segmentu uda do 40o ± 3° | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 40o ± 3° | TAK |  |
|  | System autoregresji min. 160 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 160 mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu | TAK |  |
|  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża | TAK |  |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych | TAK |  |
|  | Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego (np. Rastomat) | TAK |  |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK |  |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |
|  | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane przy użyciu jednej ręki. | TAK |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. | TAK |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) | TAK |  |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 240 kg | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości min. 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - materac wypełniający przedłużenie leża – 1 szt. - poręcze boczne tworzywowe, dzielone – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (na wezwanie) | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Sprzęt pochodzący z produkcji seryjnej niemodyfikowany do celów postępowania przetargowego | TAK |  |

- Szafka przyłóżkowa / 10 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie | TAK |  |
|  | Szerokość szafki: 490 mm (+ 30 mm) | TAK |  |
|  | Głębokość szafki: 370 mm (+ 30 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość blatu: 850 mm (+20 mm) | TAK |  |
|  | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia | TAK |  |
|  | Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego : 750 – 1080 mm (+ 20 mm) | TAK |  |
|  | Przechył blatu w zakresie od min. -20˚ do min. +20˚ | TAK |  |
|  | Szerokość blatu bocznego min. 550 mm | TAK |  |
|  | Głębokość blatu bocznego min. 340 mm | TAK |  |
|  | Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  |
|  | Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek | TAK |  |
|  | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek | TAK |  |
|  | Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. | TAK |  |
|  | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  |
|  | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta | TAK |  |
|  | Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa | TAK |  |
|  | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Sprzęt pochodzący z produkcji seryjnej niemodyfikowany do celów postępowania przetargowego | TAK |  |
|  | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (na wezwanie) | TAK |  |

- Materac przeciwodleżynowy 90x200 / 12 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac dynamiczny / zmiennociśnieniowy | TAK |  |
|  | ##### Materac rurowy do min. III stopnia zagrożenia odleżynami włącznie w skali czterostopniowej EPUAP. | TAK |  |
|  | Materac składa się z min. 17 wymiennych komór wysokich na min. 13 cm | TAK |  |
|  | Komory wypinane na klipsy | TAK |  |
|  | 3 statyczne komory na wysokości głowy | TAK |  |
|  | Elastyczny pokrowiec z PU (wodoszczelny, paroprzepuszczalny i antypoślizgowy) | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia wagi pacjenta na pompie / wyświetlana wartość na diodowym wyświetlaczu LED | TAK |  |
|  | Materac zapewniający mikrowentylację | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w paski mocujące i stabilizujące materac na ramie łóżka | TAK |  |
|  | Materac posiadający tryby: - tryb statyczny - funkcja transportowa - funkcja poduszki - zawór CPR | TAK |  |
|  | Materac współpracujący z pompą o wydajności min. 8 l / min | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V / 50Hz | TAK |  |
|  | Cykl pracy zmienny co 10-12 min | TAK |  |
|  | Wymagany zakres ciśnienia: 20-55 mmHg | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wskaźnik diodowy niskiego ciśnienia | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wskaźnik diodowy awarii zasilania | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w system alarmów oraz jego wyłącznik | TAK |  |
|  | Dioda LED włączonego trybu statycznego | TAK |  |

- Materac medyczny / piankowy 90x200 /10 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac statyczny przeciwodleżynowy z pokrowcem | TAK |  |
|  | Jednosekcyjny materac wykonany z wysoko wytrzymałej pianki poliuretanowej HR o gęstości 40 kg/m3 | TAK |  |
|  | Duża powierzchnia bloczków pozwalająca na zwiększenie kontaktu ciała pacjenta z materacem, co obniża nacisk w miejscach narażonych na powstawanie odleżyn | TAK |  |
|  | Kanały wentylacyjne pomiędzy bloczkami zapewniające prawidłowy przepływ powietrza | TAK |  |
|  | Zaokrąglone rogi- ułatwiające instalację w łóżku | TAK |  |
|  | Pokrowiec rozciągający się podczas przemieszczania pacjenta przez co zapobiega tarciu Nieprzemakalny i oddychający Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne)Posiadający antypoślizgową podstawę Posiadający zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania Możliwość prania w temp. do 95 stopni Celsjusza Możliwość dezynfekcji na zimno Posiadający atest niepalności | TAK |  |
|  | Dostosowany do leża 90x200cm | TAK |  |

- Poduszki przeciwodleżynowe / 10 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ergonomiczna poduszka wykonana z pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci o zróżnicowanej gęstości. | TAK |  |
|  | Poduszka posiadająca zróżnicowany kształt z podparciem karku zapewniającym wypełnienie wolnej przestrzeni pod karkiem | TAK |  |
|  | Wyposażona w pokrowiec | TAK |  |
|  | Wymiary : 50x40x12 cm | TAK |  |

- Pas ślizgowy / 10 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pas ślizgowy składający się z płyty powleczonej nylonowym materiałem ułatwiającej transfer pacjenta z łóżka na wózek transportowy (Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rolkowych) | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające jego obsługę tylko przez jedną osobę personelu | TAK |  |
|  | Długość min. 175 cm | TAK |  |
|  | Szerokość min. 55 cm | TAK |  |
|  | Płyta składana na pół do długości max 100 cm w celu łatwego transportu i przemieszczania | TAK |  |
|  | Płyta wyposażona w aluminiowe bądź stalowe rączki po obu końcach w celu przytrzymania urządzenia na łóżku pacjenta oraz łatwego przemieszczania się z nim | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie płyty nie mniej niż 150 kg | TAK |  |
|  | Waga < 2,5 kg | TAK |  |

- Parawan harmonijkowy / 5 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parawan teleskopowy mobilny z zasłonką | TAK |  |
|  | Podstawa i maszt stalowe lakierowane proszkowo na kolor biały | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą- | TAK |  |
|  | Wysięgnik ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, wyposażony w uchwyty zasłonki | TAK |  |
|  | Wymiary wysięgnika:- szerokość w stanie złożonym: 700 mm- szerokość w stanie rozłożonym: 2000 mm Wymiary podstawy:730 x 430 mm Wysokość całkowita- 1700 mm | TAK |  |
|  | Zasłonka z materiału do wyboru - poliester lub zmywalna PCV / min. 3 kolory do wyboru | TAK |  |

- Wózek na odpady / 2 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podwójny wózek na odpady poj. 2 x 150 L z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Podstawa tworzywowa na kółkach z gumy niebrudzącej o średnicy 10 cm, wyposażona w 4 odbojniki | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w dwa pedały do unoszenia pokryw | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w rury mocujące pojemniki | TAK |  |
|  | Worki mocowane na zapinki (zapinki w zestawie z wózkiem) | TAK |  |
|  | Dezynfekcja: odporny na środki myjące; odporny na zabrudzenia i uderzenia; łatwy w utrzymaniu czystości; selekcja odpadów; brak możliwych części korodujących | TAK |  |
|  | Uchwyt ręczny | TAK |  |

- Kosz do segregacji odpadów / 4 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kosz na śmieci z pedałami, posiadając dwie osobne przestrzenie w których znajdują się pojemniki tworzywowe | TAK |  |
|  | Stalowa obudowa kosza posiadająca mechanizm umożliwiający powolne i ciche zamykanie pokryw | TAK |  |
|  | Pokrywy wykonane z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Powłoka odporna na odciski palców utrzymująca ją w czystości | TAK |  |
|  | Pojemność min. 60 L | TAK |  |
|  | Wymiary: 60 x 30 x 65 cm (+/-3cm) /dł. X szer. X wys. | TAK |  |
|  | Całkowita wysokość przy otwartej pokrywie < 95 cm | TAK |  |
|  | Waga < 10 kg | TAK |  |

- Wózek mobilny na odpady medyczne / 5 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę – pojemność worka 100-120l. | TAK |  |
|  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, | TAK |  |
|  | Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; | TAK |  |
|  | Pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, zapewniający komfort użytkowania zapobiegający rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem każda oddzielnie | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 850x500x850 mm (+/-10) | TAK |  |

SL/22/ZP/2020

Zał. nr 2e –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 
dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

(zadanie nr 5)

- Podnośnik dla pacjenta / 2 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podnośnik jezdny transportowo - kąpielowy posiadający lekką aluminiową konstrukcję (<35kg), zapewniające łatwe manewrowanie. | TAK |  |
|  | Zakres podnoszenia wynoszący min. 27-160 cm, umożliwia podnoszenie z wysokich powierzchni oraz podnoszenie z podłogi. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne | TAK |  |
|  | Szerokość zewnętrznych nóżek podstawy jezdnej: 65 cm (+/-2) | TAK |  |
|  | Szerokość otwarcia podstawy jezdnej: 102 cm(+/-2) | TAK |  |
|  | Szerokość podnoszenia: 135 cm (+/-2) | TAK |  |
|  | Wysokość podstawy: 10 cm (+/-2) | TAK |  |
|  | Wysokość kół podstawy jezdnej: 7 cm (+/-2) | TAK |  |
|  | Prędkość podnoszenia: 4cm/sek | TAK |  |
|  | Wydajność: min. 50 podnoszeń przy obciążeniu 75kg w zakresie 50 mm | TAK |  |
|  | podwieszką dla całego ciała, wykonaną z poliestrowego materiału z siatki, który oddycha | TAK |  |
|  | Podwieszka zapewniająca dobre wsparcie dla całych pleców | TAK |  |
|  | Szelki posiadające przesuwną pętlę, która zapewnia płynne przejście od pozycji leżącej do pozycji siedzącej i odwrotnie. | TAK |  |
|  | Rozmiar podwieszki do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Podwieszka do podnoszenia poziomego i bocznego wykonana z miękkiej tkaniny | TAK |  |

- Balkonik / 3 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Balkonik o wzmocnionej aluminiowej ramie | TAK |  |
|  | Dwie funkcje: statyczna i krocząca | TAK |  |
|  | Szerokie pole podparcia | TAK |  |
|  | stabilny i długi zakres kroczenia | TAK |  |
|  | miękkie piankowe uchwyty o rozstawie 45cm (+/-2) | TAK |  |
|  | regulowana wysokość nóżek min. 80-95 cm | TAK |  |
|  | funkcja składania do transportu i przechowywania | TAK |  |
|  | nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi | TAK |  |
|  | Obciążenie min. 130 kg | TAK |  |

- Wózek z podparciem głowy / 2 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek z możliwością odchylania oparcia od pozycji siedzącej do leżącej | TAK |  |
|  | Rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej | TAK |  |
|  | Siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w miękką, grubą poduszkę | TAK |  |
|  | Zabezpieczający pas biodrowy | TAK |  |
|  | Demontowalne podnóżki z wyściełanym podparciem łydek, uchylne z regulacją kąta nachylenia | TAK |  |
|  | Demontowalne podłokietniki | TAK |  |
|  | Demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem | TAK |  |
|  | Tylne kółka antywywrotne | TAK |  |
|  | Koła przednie pełne | TAK |  |
|  | Tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu | TAK |  |
|  | Wymiary: Szerokość siedziska 45 cm (+/-2cm) Głębokość siedziska 45 cm (+/-2cm) Wysokość wózka 120 cm (+/-2cm) Wysokość wózka bez górnej części oparcia 95 cm (+/-2cm) Wysokość oparcia 44 cm (+/-2cm) Długość wózka 135 -170 cm (+/-2cm) Waga wózka < 25kg Maksymalne obciążenie min. 100kg | TAK |  |

SL/22/ZP/2020

Zał. nr 2f –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 
dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

(zadanie nr 6)

- Wózek kąpielowy sanitarny – 1 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek kąpielowy-sanitarny umożlwiający mycie osób w pozycji siedzące w dedykowanej wannie lub pod prysznicem | TAK |  |
|  | Możliwość użycia wózka do zaspokajania potrzeb fizjologicznych osób długotrwale unieruchomionych na łóżku | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w podnoszone i opuszczane „krzesło”, w którym pacjent jest bezpiecznie i przy znikomym wysiłku obsługi umieszczany w wannie | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w elektryczny mechanizm podnoszenia | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w cztery koła w tym dwa koła z blokadą | TAK |  |
|  | Siedzisko z podparciem pod łydki | TAK |  |
|  | Barierki , poręcze podtrzymujące pacjenta chromowane | TAK |  |
|  | Naczynie sanitarne pod siedziskiem | TAK |  |
|  | Wymiary: - długość 1100mm - szerokość 600mm - wysokość 1020/1420mm | TAK |  |
|  | Wózek musi być kompatybilny z oferowaną wanną dlatego wymaga się aby urządzenia pochodziły od tego samego producenta | TAK |  |

- Wanna kąpielowa – 1 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wanna podnoszona do kąpieli osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych | TAK |  |
|  | Wanna z hydromasażem pozwalająca na rehabilitacyjny masaż całego ciała podczas kąpieli | TAK |  |
|  | Urządzenie wolnostojące, nie wymagające fundamentowania i obudowy | TAK |  |
|  | Przystosowana do współpracy z oferowanym wcześniej wózkiem | TAK |  |
|  | Wymagane parametry: - długość -2250mm (+/-5%) - szerokość –850mm (+/-5%) - wysokość- opuszczonej/ podniesionej: min. 550mm/1000 mm - zakres podnoszenia – min. 450 mm - masa wanny- <220 kg - pojemność max-300 litrów - zasilanie –230V, 50 Hz - wolnostojąca, instalowana bez potrzeby kotwiczenia lub fundamentowania | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - instalacja hydromasażu podwodnego realizowanego przez 6 dysz na obwodzie wanny, z możliwością regulacji strumienia ( siły i kierunku ) - masaż miejscowy wykonywany dyszą ręczną z możliwością pracy wspólnie z hydromasażem stacjonarnym lub osobno - mieszalna bateria termostatyczna z prysznicem na przewodzie 2m - miernik temperatury wody z wyświetlaczem cyfrowym - pneumatyczny pilot na spiralnym przewodzie do sterowania funkcją „góra dół” - zastawka ograniczająca zsuwanie się osoby korzystającej z kąpieli bezpośrednio w wannie - oszczędny system dezynfekcji wanny i układu hydromasażu | TAK podać |  |

SL/22/ZP/2020

Zał. nr 2g –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 
dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

(zadanie nr 7)

- Pompa dwustrzykawkowa infuzyjna / 5 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw) | Tak |  |
|  | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
|  | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
|  | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak, podać |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak |  |
|  | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |
|  | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak |  |
|  | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | Tak |  |
|  | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | Tak |  |
|  | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, podać |  |
|  | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | Tak, podać |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, podać |  |
|  | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak, podać |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja głośności alarmu | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność na defibrylację | Tak |  |
|  | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak |  |
|  | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 4,2 kg | Tak, podać |  |

SL/22/ZP/2020

Zał. nr 2h –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 
dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

(zadanie nr 8)

- Inhalator / 3 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat wykorzystywany w leczeniu schorzeń takich jak: zapalenie płuc, astma, mukowiscydoza, POChP, zapalenie oskrzeli i inne choroby drzewa oskrzelowego. | TAK |  |
|  | Inhalator może być wykorzystywany w leczeniu zarówno górnych dróg oddechowych jak i dolnych dróg oddechowych. | TAK |  |
|  | MMAD 0,8 μm | TAK |  |
|  | Frakcja respirabilna < 5 μm 93% (+/-1) | TAK |  |
|  | Szybkość nebulizacji 0,3 ml/min | TAK |  |
|  | Tryb pracy – ciągły | TAK |  |
|  | Głośność 52 dBA | TAK |  |
|  | Wydajność kompresora min. 5 ml/min | TAK |  |
|  | Minimalna / maskymalna objętość leku – 2/8 ml | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu maska dla dorosłych, ustnik, przewód powietrzny, zamienne filtry powietrza, pojemnik na akcesoria i do sterylizacji | TAK |  |

- Nebulizator / 3 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komplet nebulizatorów kompatybilnych z oferowanym inhalatorem | TAK |  |
|  | Pierwszy nebulizator aktywowany wdechem, pozwalający na maksymalne wykorzystanie całej porcji leku w trakcie inhalacji. | TAK |  |
|  | Drugi jest przeznaczony do leczenia górnych dróg oddechowych, pomaga oczyścić i nawilżyć błonę śluzową nosa. Przeznaczony do stosowania w zapaleniu zatok, przesuszonej śluzówki nosowej, oczyszczanie nosa z nadmiaru wydzieliny przy przewlekłym katarze, infekcje górnych dróg oddechowych, alergie na kurz i pyłki. | TAK |  |
|  | Oba mogą być stosowane zarówno u dorosłych jak i u dzieci. | TAK |  |

- Glukometr / 2 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat diagnostyczny do oznaczenia poziomu glukozy, cholesterolu i triglicerydów bezpośrednio z krwi włośniczkowej. | TAK |  |
|  | Aparat dokonujący pomiaru intensywności zabarwienia powłoki reakcyjnej paska testowego przy użyciu fotometru odbiciowego i przelicza stężenie parametru w próbce przy zastosowaniu specyficznego dla serii algorytmu. | TAK |  |
|  | Wynik wyświetlany w mg/dl i zapisywany w pamięci aparatu automatycznie wraz z datą, godziną i dodatkowymi informacjami. | TAK |  |
|  | Aparat przechowujący do 100 wyników dla każdego parametru. | TAK |  |

- Aparat do mierzenia ciśnienia / 3 szt./zestaw

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezlateksowy ciśnieniomierz naramienny z manometrem w obudowie z lekkiego stopu aluminium, ze zintegrowanym systemem ochrony antywstrząsowej, chroniącym manomet | TAK |  |
|  | Wyposażony w mikrofiltr ochraniający manometr i zawór. | TAK |  |
|  | Wskaźnik z dużą skalą odczytową. Czytelna czarno-biała skala o średnicy min. 55 mm. | TAK |  |
|  | Duża gruszka pompująca do mankietu ułatwiająca wykonanie szybkiego pomiaru. | TAK |  |
|  | Górna część obudowy wykonana ze stopu aluminium.. | TAK |  |
|  | Zaawansowane technologicznie szkło akrylowe powstałe w obróbce termoplastycznej (Poliamid, TP elastomer), z pierścieniem absorbującym wstrząsy | TAK |  |
|  | Dolna część obudowy wykonana z wytrzymałej, dwuskładnikowej masy termoplastycznej (Poliamid, TP elastomer) | TAK |  |
|  | Łyżka z lekkiego stopu. Możliwość przełożenia łyżki dla osób prawo- lub leworęcznych. | TAK |  |
|  | Wysokiej jakości jednowężykowy mankiet z zapięciem na rzepy z możliwością prania | TAK |  |
|  | 3 mankiety w zestawie | TAK |  |
|  | Aparat do mierzenia ciśnienia na nadgarstek w zestawie | TAK |  |

- Zestaw do reanimacji / 1 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do reanimacji składający się z laryngoskopu oraz rurek intubacyjnych | TAK |  |
|  | Laryngoskop światłowodowy LED | TAK |  |
|  | Wykonanie w tzw. zielonym standardzie śr 28mm | TAK |  |
|  | Wykonanie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Łyżki laryngoskopowe Macintosh w rozmiarze 3-5 | TAK |  |
|  | Laryngoskop oraz łyżki umieszczone w walizce transportowej | TAK |  |
|  | Komplet rurek ustno – gardłowych (Guedela) | TAK |  |

- Stetoskop / 4 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasyczny stetoskop internistyczny | TAK |  |
|  | Podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z "ciepłą" obwódką, | TAK |  |
|  | Stetoskop posiadający podwójną głowicę z dwutonową (tzw."pływającą") membraną, która umożliwia osłuchiwanie zarówno tonów niskich jak i wysokich bez konieczności przestawiania głowicy z opcji membrany na lejek | TAK |  |
|  | Pojedynczy przewód akustyczny dł min 70cm | TAK |  |
|  | W zestawie para dodatkowych miękkich i twardych oliwek oraz identyfikator. | TAK |  |
|  | Materiał głowicy – stal nierdzewna | TAK |  |
|  | Średnica membrany / średnica lejka – 44/27mm | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru – min 10 kolorów do wyboru | TAK |  |

- Monitor funkcji życiowych / 2 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 6,5 kg | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |
|  | Pomiar EKG – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF | TAK |  |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
|  | - Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG | TAK |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | TAK |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | - Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | TAK |  |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK |  |
|  | - Impedancyjna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 5-150 oddechów /min | TAK |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s. | TAK |  |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | TAK |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
|  | - Alarm desaturacji | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | TAK |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | TAK |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny; - STAT (Ciągły); | TAK |  |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. | TAK |  |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | TAK |  |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK |  |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP średni | TAK |  |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | TAK |  |
|  | - Czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
|  | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK |  |
|  | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń, min. lekowych oraz hemodynamicznych | TAK |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min.): nie krótszy niż 1 godzina. | TAK |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. | TAK |  |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK |  |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | - Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej | TAK |  |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK |  |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską przystosowaną do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | TAK |  |
|  | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami) | TAK |  |
|  | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | TAK |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria lub wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria – do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy | TAK |  |

- Kardiomonitor / 2 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 6,5 kg | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |
|  | Pomiar EKG – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF | TAK |  |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
|  | - Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG | TAK |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | TAK |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | - Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | TAK |  |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK |  |
|  | - Impedancyjna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 5-150 oddechów /min | TAK |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s. | TAK |  |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | TAK |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
|  | - Alarm desaturacji | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | TAK |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | TAK |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny; - STAT (Ciągły); | TAK |  |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. | TAK |  |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) – typ zabezpieczenia przed defibrylacją CF. | TAK |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | TAK |  |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK |  |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP średni | TAK |  |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | TAK |  |
|  | - Czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
|  | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK |  |
|  | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń, min. lekowych oraz hemodynamicznych | TAK |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min.): nie krótszy niż 1 godzina. | TAK |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. | TAK |  |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK |  |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | - Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej | TAK |  |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK |  |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską przystosowaną do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | TAK |  |
|  | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami) | TAK |  |
|  | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | TAK |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria lub wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria – do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy | TAK |  |

9.Worek AMBU / 4 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Worek samorozprężalny służący do wentylacji pacjenta powietrzem atmosferycznym bądź też, po podłączeniu do zasobnika, tlenem o wyższym stężeniu. | TAK |  |
|  | Worek dla dorosłych o wadze >30 kg: pojemność worka resuscytacyjnego 1500ml, zawór ciśnieniowy bezpieczeństwa 60 cm H2O | TAK |  |
|  | Rezerwuar tlenu dołączony bezpośrednio do worka- bez konieczności stosowania łącznika | TAK |  |
|  | Aparat wykonany z silikonu mogący być poddawany sterylizacji w autoklawie do 134ºC. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu maska w rozmiarze 3,4 i 5 | TAK |  |

10. Pulsoksymetr napalcowy / 4 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Profesjonalny pulsoksymetr napalcowy | TAK |  |
|  | Przeznaczony do kontrolnych pomiarów SpO2 u dorosłych i dzieci powyżej 3 lat. | TAK |  |
|  | cyfrowy wyświetlacz wartości pulsu, SpO2 oraz jakości sygnału | TAK |  |
|  | Minimum 6 różnych możliwości prezentowania pomiaru | TAK |  |
|  | zakres pomiaru: SpO2: 70 -99%, puls: 30-235 bpm | TAK |  |
|  | możliwość obrócenia wyświetlanych wartości o 180/360 stopni | TAK |  |
|  | zasilany bateryjnie 2xAA/ w komplecie baterie, zawieszka oraz etui | TAK |  |
|  | wymiary: 60x35x40 mm (+/-2) | TAK |  |

11.Pulsoksymetr / 2 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr przeznaczony dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Zasilanie pulsoksymetru akumulatorowe | TAK |  |
|  | Zasilacz do ładowania akumulatorów od pulsoksymetru, 230V / 50Hz | TAK |  |
|  | Zasilacz pozwalający na ładowanie akumulatora w trakcie monitorowania pacjenta | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora, awaryjnie dopuszczone zasilanie z baterii alkalicznych, | TAK |  |
|  | Czas pracy pulsoksymetru min. 10 godz. ciągłego monitorowania | TAK |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz pulsu i tętna min 2,8 cala z wartościami liczbowymi i krzywą pletyzmograficzną. | TAK |  |
|  | Masa z akumulatorami max. 550 gr | TAK |  |
|  | Temperatura pracy min. 0 – +50°C | TAK |  |
|  | Gumowa obudowa chroniąca przed uszkodzeniami zewnętrznymi | TAK |  |
|  | WYMAGANIA POMIAROWE | ------ |  |
|  | Pomiar SpO2 | TAK |  |
|  | Zakres SpO2 min 10 – 100% | TAK |  |
|  | Dokładność SpO2 dla zakresu 70 – 100% min. +/-2 cyfry | TAK |  |
|  | Pomiar tętna | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min 30 – 235 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna min. +/-2 cyfry | TAK |  |
|  | ALARMY | TAK |  |
|  | Granice ustawiane automatycznie i ręcznie | TAK |  |
|  | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa | TAK |  |
|  | Wskaźnik alarmu świetlnego dobrze widoczny z różnych stron urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu na czas nieokreślony | TAK |  |
|  | Regulacja siły dźwięku alarmu | TAK |  |
|  | Wskaźnik wyczerpania akumulatorów | TAK |  |
|  | Alarm braku sygnały pomiarowego SpO2 i tętna | TAK |  |
|  | Alarm wysokiego (powyżej granicy alarmu) i niskiego (poniżej granicy alarmu) pomiaru SpO2 i tętna | TAK |  |
|  | Pulsoksymetr wyposażony w czujniki: - dziecięcy, 1 szt. - dorosły, 1 szt. | TAK |  |

12. Pulsoksymetr stacjonarny / 4 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z automatyczna rotacją ekranu – pion- poziom, w technologii Masimo. | TAK |  |
|  | Pulsoksymetr przenośny umożliwiający monitorowanie w środowisku szpitalnym oraz podczas transportu; Automatyczna rotacja ekranu w trakcie transportu o 900, 1800, 2700, 3600 | TAK |  |
|  | Technologia saturacji Masimo - Masimo SET – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej | TAK |  |
|  | Pulsoksymetr z precyzyjnym pomiarem SpO2 z krwi tętniczej - szczególnie podczas ruchu pacjenta - dzięki eliminacji sygnału (wysycenia) z krwi żylnej, który błędnie zaniża wynik saturacji | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, | TAK |  |
|  | Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej, indeks perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, trendy, czułość | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora litowego do 7 godzin ciągłego monitorowania, ładowanie baterii 3 godziny | TAK |  |
|  | Waga 1,36kg | TAK |  |
|  | Niewielkie wymiary, 22,9 cm x 16,5 cm x 10,2 cm | TAK |  |
|  | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji 0-100%; Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 1,5% (w ruchu i bez ruchu) | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm | TAK |  |
|  | Ciągły tryb monitorowania parametrów | TAK |  |
|  | Pomiar przy niskiej perfuzji (zimne kończyny, obrzęk, krytyczne parametry) od 0,02% do 20% PI | TAK |  |
|  | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób liczbowy (nie słupek baryczny) – parametr niezbędny jako dodatkowe potwierdzenie oceny stanu pacjenta, miejsca pomiaru oraz screeningu CCHD | TAK |  |
|  | Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, kolorowy, dotykowy, z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków | TAK |  |
|  | Widoczne ikony - kolorystycznie różnicujące wybrany profil badania – dorosły ikona niebieska, dziecko ikona zielona, niemowlę ikona fioletowa | TAK |  |
|  | Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, Ethernet, port USB | TAK |  |
|  | 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością co 2 sekundy, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce | TAK |  |
|  | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |
|  | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmu | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu | TAK |  |
|  | Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund | TAK |  |
|  | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób cyfrowy | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia czujnika SpO2 jednopacjentowego dedykowanego pacjentom resuscytowanym – po podłaczeniu do pulsoksymetru automatycznie zmieniający parametry na max czułośc i najkrótszy czas uśredniania co 2-4 sec | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czułości pomiaru, czyli indeksu perfuzji (PI) w 3 zakresach: - NORM - pacjenci stabilni, - MAX – min od 0,02% (resuscytacja i krytyczne parametry) - APOD - pacjenci rzadziej monitorowani, stabilni | TAK |  |

13. Termometr bezkontaktowy / 10 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termometr elektroniczny / bezdotykowy | TAK |  |
|  | Przeznaczony zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy w przypadku podwyższonej temperatury. Możliwość wyłączenia i włączenia sygnału dźwiękowego. | TAK |  |
|  | Pomiary w stopniach Celsjusza | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Dokładność w przedziale 36-39ᵒC co najmniej +/-0,2ᵒC | TAK |  |
|  | Zakres mierzenia temperatury z czoła min. – 34,0ᵒC – 42,2ᵒC | TAK |  |
|  | Czas pomiaru w ciągu max. 2 sekund | TAK |  |
|  | Odległość dla pomiarów: max. 2 cm - 3 cm | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie: max. 20 sekund od ostatniego pomiaru | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: 140x30x20mm | TAK |  |
|  | Lekki, waga < 40g | TAK |  |
|  | Zasilanie: DC3 V | TAK |  |
|  | W zestawie etui tworzywowe zabezpieczające termometr | TAK |  |

SL/22/ZP/2020

Zał. nr 2i –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 
dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

(zadanie nr 9)

1.Szafa na leki / 4 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. | TAK |  |
|  | Drzwi szafy pojedyncze przeszklone, zamykane na klucz | TAK |  |
|  | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach | TAK |  |
|  | Półki wykonane ze szkła, minimum 4, przestawne co 25 mm | TAK |  |
|  | Wymiary: Wysokość: 1800 mm Szerokość: 600 mm Głębokość: 435 mm | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia szafy w kółka jezdne | TAK |  |

2. Szafa biurowa / 2 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. | TAK |  |
|  | Drzwi szafy podwójne przeszklone, zamykane na klucz | TAK |  |
|  | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach | TAK |  |
|  | Półki wykonane ze szkła, minimum 4, przestawne co 25 mm | TAK |  |
|  | Wymiary: Wysokość: 1800 mm Szerokość: 800 mm Głębokość: 435 mm | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia szafy w kółka jezdne | TAK |  |

3. Wózek zabiegowy wielofunkcyjny / 5 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek zabiegowy umożliwiający wewnątrzszpitalny transport materiałów medycznych | TAK |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 670 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 570 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 800 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad: - 2 szuflady o wysokości frontu 100 mm (+/- 5 mm) - 1 szuflada o wysokości frontu 160 mm (+/- 5 mm) - 2 szuflada o wysokości frontu 175 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontów 2x100 mm: 525x440x80 mm (+/- 5 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość) - przy wysokości frontu 1x160 mm: 525x440x140 mm (+/- 5 mm ) (szerokośćxgłębokośćxwysokość) - przy wysokości frontu 2x175 mm: 525x440x150 mm (+/- 5 mm ) | TAK |  |
|  | Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem | TAK |  |
|  | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru | TAK |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
|  | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą, | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe wózka: - 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1x nadstawka jednorzędowa na 5 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych - kanały montażowe zaślepione elastyczną , wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min. 8 kolorach - 1x ażurowy koszyk na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o wymiarach: 115x115x500 mm (+/-5mm) - 1x pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej obudowany z 3 stron z mocowaniem na szynę, wymiary pojemnika: 135x85x230 mm (+/- 5 mm) - 1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, z mocowaniem na szynę - możliwość dostosowania uchwytu do rozmiaru pojemnika Zamawiającego, - 1x blat boczny wysuwany, stalowy, malowany proszkowo - 2x przestawne podziałki do szuflad, dzielące powierzchnię użytkową szuflady na 9 pól - 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru | TAK |  |
|  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | TAK |  |

SL/22/ZP/2020

Zał. nr 2j –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 
dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

(zadanie nr 10)

1. Bilirubinometr / 1 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do przezskórnego nieinwazyjnego pomiaru hemoglobiny u noworodków | TAK |  |
|  | Miejsce pomiaru - górna część małżowiny usznej | TAK |  |
|  | Wiek poporodowy 0-20 dni | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru bilirubiny całkowitej we krwi min. 0-20mg/dL / 0-340 μmol/L | TAK |  |
|  | Korelacja z pomiarem inwazyjnym z krwi r= 0,9 | TAK |  |
|  | Powtarzalność ±0.7mg/dL | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru - transmisja | TAK |  |
|  | Dokładność pomiarowa- 1.5 mg/dL na 66% czasu lub 1 odchylenie standardowe | TAK |  |
|  | Nie wymaga stosowania nakładek jednopacjentowych | TAK |  |
|  | Liczba wymaganych pomiarów 1-3 konfigurowanych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Interface | TAK |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia ID wykonującego badanie | TAK |  |
|  | Łączność | TAK |  |
|  | z PC przez port USB | TAK |  |
|  | z HIS przez protokół HL7 | TAK |  |
|  | Rozmiar | TAK |  |
|  | Urządzenie podręczne wymiary max 60x200x30mm | TAK |  |
|  | Waga urządzenia bez ładowarki < 200 g | TAK |  |
|  | Kalibracja | TAK |  |
|  | wykonywana przez użytkownika | TAK |  |
|  | wielorazowe nakładki kalibracyjne | TAK |  |
|  | Bateria | TAK |  |
|  | Jonowo-litowa | TAK |  |
|  | Liczba pomiarów w pełni naładowanej baterii min. 100 | TAK |  |
|  | Czas ładowania max 4 h | TAK |  |
|  | Emitowane światło niebieskie i zielone | TAK |  |
|  | Żywotność żarówek LED min 200 000 pomiarów | TAK |  |

SL/22/ZP/2020

Zał. nr 2k –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 
dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

(zadanie nr 11)

1. Pojemnik transportowy do przewożenia materiału biologicznego / 4 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lodówka kompresorowa, przenośna - napięcie robocze: 12 V , 24 V , 230 V | TAK |  |
|  | Mrożenie i chłodzenie w zakresie min. -10°C do +10°C. | TAK |  |
|  | Elektroniczny wyświetlacz | TAK |  |
|  | Lampka we wnętrzu lodówki | TAK |  |
|  | Demontowalna pokrywa. | TAK |  |
|  | Lodówka powinna umożliwiać przewożenie 1,5-litrowych butelek w pozycji stojącej | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie podnapięciowe zapobiegające rozładowaniu akumulatora pojazdu | TAK |  |
|  | Wytrzymałe uchwyty do przenoszenia | TAK |  |
|  | Zaczepy do przymocowanie lodówki za pomocą elastycznych ekspanderów | TAK |  |
|  | Czynnik chłodniczy R134a | TAK |  |
|  | Aluminiowy parownik we wnętrzu lodówki | TAK |  |
|  | Poj. min. 30L | TAK |  |
|  | Waga < 12 kg | TAK |  |

2. Pojemnik termoizolacyjny – medyczny / 5 szt.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemnik pasywny utrzymujący niską temperaturę podczas transportu | TAK |  |
|  | Pojemność 13-22L | TAK |  |
|  | Chłodzenie przy pomocy wkładów chłodzących (w zestawie komplet wkładów) | TAK |  |
|  | Materiał: korpus: polietylen; zawiasy: stal nierdzewna; zatrzaski: Nylon/ABS, śruby mocujące ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Izolacja z pianki poliuretanowej o zwiększonej grubości | TAK |  |
|  | Niska absorpcja ciepła | TAK |  |
|  | Pojemnik wyposażony w duże, polietylenowe nóżki zapewniające większą stabilność i odporność na ślizganie | TAK |  |
|  | Odpływ wody z roztopionego lodu | TAK |  |
|  | Regulowany pas na ramię | TAK |  |