SL/26/ZP/2020

Zał. nr 2 –do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa osprzętu do artroskopii dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

Producent (podać):	…………

Typ /model (podać):	…………

Zestaw laparoskopowy będący w posiadaniu Zamawiającego:

Producent: AESKULAP AG

Nazwa: LAPAROSKOP EV 3.0 2D

Typ: PV800

Nr: 191112

| L.P. | Parametr / Warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konsola do obsługi shavera - 1szt |  |  |
| 2 | Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego do rękojeści shavera i napędów elektrycznych | TAK |  |
| 3 | Możliwość podłączenia i obsługi dwóch urządzeń jednocześnie | TAK |  |
| 4 | Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej | TAK |  |
| 5 | Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami jednocześnie | TAK |  |
| 6 | 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy, efektywny, agresywny | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym | TAK |  |
| 8 | Sterowanie poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 9 | Parametry pracy shavera : obroty prawo/lewo, min 8000 obr./min.; oscylacja min. 3000 obr./min. | TAK |  |
| 10 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 11 | Sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem nożnym | TAK |  |
| 12 | Rękojeść shavera - 2szt. |  |  |
| 13 | Rękojeść shavera ze zintegrowanym kablem sterująco- zasilającym | TAK |  |
| 14 | Rękojeść autoklawowalna, pokryta materiałem PEEK | TAK |  |
| 15 | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź z metalowych przycisków na rękojeści | TAK |  |
| 16 | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w min. dwóch pozycjach | TAK |  |
| 17 | Obroty prawo/lewo: min.8000 obr./min, oscylacja: min.3000 osc/min. | TAK |  |
| 18 | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym | TAK |  |
| 19 | Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera za pomocą przycisków | TAK |  |
| 20 | Regulacja ssania od 0 do 100%, |  |  |
| 21 | Współpraca z gamą ostrzy jednorazowymi w tym z ostrzem wiercącym śr. 1,5 mm do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej metodą mikro złamań. | TAK |  |
| 22 | Współpraca uchwytu z ostrzami i frezami min. W zakresie 2,0 mm – 5,85 mm | TAK |  |
| 23 | Długość kabla zasilającego min. 4,5m | TAK |  |
| 24 | Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shavera | TAK |  |
| 25 | Optyka artroskopowa 30º, śr. 4,0 mm, długość 152-153 mm, szeroki kąt, 4K – 2 szt. | TAK |  |
| 26 | Płaszcz artroskopowy do optyki 4,0 mm z dwoma kranikami na złącza typu Luer. Płaszcz kompatybilny z optyką kąt 30 i 70 stopni. Płaszcz wraz z obturatorem ołówkowym wyposażonym w rączkę z materiału PEEK – 2kpl. Montaż optyki i obturatora z kaniulą zatrzaskowy z przyciskiem do rozłączania połączenia. | TAK |  |
| 27 | Dedykowana metalowa kaseta do sterylizacji 2 szt. optyk artroskopowych - 2szt | TAK |  |
| 28 | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu Punch MegaBiter (bardzo szeroki gryzak), końcówka podgięta do góry, trzon prosty, średnica szaftu 2,75mm. Końcówka tnąca o wymiarach 5,5mm x 2,5mm,- 1 szt. | TAK |  |
| 29 | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu Punch duży, szerokość cięcia 3,4mm, średnica szaftu 3,4mm szaft zagięty 30 stopni w prawo, wyposażone w kanał z portem luer-lock w celu prawidłowego czyszczenia narzędzia - 1sz | TAK |  |
| 30 | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu Punch duży, szerokość cięcia 3,4mm, średnica szaftu 3,4mm szaft zagięty 30 stopni w lewo, wyposażone w kanał z portem luer-lock w celu prawidłowego czyszczenia narzędzia - 1szt | TAK |  |
| 31 | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu Punch średni, szerokość cięcia 2,6mm, średnica szaftu 3,4mm szaft prosty, wyposażone w kanał z portem luer-lock w celu prawidłowego czyszczenia narzędzia - 1szt | TAK |  |
| 32 | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu chwytak aligator, średnica szaftu 3,4mm szaft prosty, szczęki wyposażone w dwa zęby na dolnej i jeden na górnej branszy. Uchwyt wyposażony w mechanizm samozaciskowy, wyposażone w kanał z portem luer-lock w celu prawidłowego czyszczenia narzędzia - 1szt | TAK |  |
| 33 | Narządzie artroskopowe typu haczyk długości 150mm, wysokość końcówki roboczej 3,4mm z oznaczeniami na szafcie co 5mm - 2szt | TAK |  |
| 34 | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu popychacz/obcinak do nitek #2-0, z offsetem dla węzłów na nitce #2-0, szaft prosty, średnica szafu 2,75mm, wyposażone w kanał z portem luer-lock w celu prawidłowego czyszczenia narzędzia - 1szt | TAK |  |
| 35 | Narządzie artroskopowe typu popychacz do węzłów - 1szt | TAK |  |
| 36 | Światłowód o średnicy 5 mm i długości 274 cm w przeźroczystej obudowie. Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo – 2 szt. | TAK |  |